Приложение №1

Техническое задание на поставку

портативного полностью цифрового цветного ультразвукового диагностического аппарата общего и специального применения.

| № п/п | Описание параметра | Наличие и величина параметра в стандартной конфигурации |
| --- | --- | --- |
|  | Ультразвуковая система, соответствующая настоящим техническим требованиям, зарегистрированная и имеющая разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ | Наличие |
|  | Декларация о соответствии Госстандарта РФ | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
|  | Ультразвуковая система должна соответствовать Международному стандарту IEC 601-1 и Российским стандартам ГОСТ 50444 (1992), ГОСТ R 50267.01 | Наличие |
|  | Ультразвуковая система должна быть новой, год выпуска не ранее 2013 г. | Наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Области применения: |  |
|  | - ангиология | Наличие |
|  | - кардиология | Наличие |
|  | - акушерство и гинекология | Наличие |
|  | - неврология | Наличие |
|  | - травматология и ортопедия | Наличие |
|  | - поверхностные органы | Наличие |
|  | - урология | Наличие |
|  | - эндокринология | Наличие |
|  | - педиатрия и неонаталогия | Наличие |
|  | - транскраниальные исследования | Наличие |
|  | Основной блок: |  |
|  | Число приемо-передающих каналов, не менее | 1024 |
|  | Аналого-цифровой преобразователь, бит, не менее | 16 |
|  | Динамический диапазон, дБ, не менее | 210 |
|  | Одновременное использование фокусных зон, не менее | 4 |
|  | Минимальная частота сканирования системы, МГц, не менее | 1 |
|  | Максимальная частота сканирования системы, МГц, не менее | 18 |
|  | Максимальная глубина сканирования, мм, не менее | 360 |
|  | Динамическая апертура | Наличие |
|  | Динамический фильтр | Наличие |
|  | Увеличение изображения в реальном времени, раз, не менее | 4 |
|  | Увеличение «замороженного» изображения, раз, не менее | 32 |
|  | Импульсноволновой допплер | Наличие |
|  | Постоянноволновой допплер | Наличие |
|  | Цветовой допплер | Наличие |
|  | Энергетический допплер | Наличие |
|  | Энергетический направленный Допплер | Наличие |
|  | Режимы предоставления информации: |  |
|  | 2D-режим | Наличие |
|  | M-режим | Наличие |
|  | 2D+2D | Наличие |
|  | 2D+2D+CFM | Наличие |
|  | 2D+2D+PWR-D | Наличие |
|  | 2D+M | Наличие |
|  | 2D+CFM+M | Наличие |
|  | 2D+CW |  |
|  | Основные характеристики |  |
|  | Триплекс в режиме реального времени | Наличие |
|  | Тканевая (вторая) гармоника на всех датчиках | Наличие |
|  | Число цветовых карт для цветового допплера, не менее | 16 |
|  | Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее | 4 |
|  | Автоматическое оконтуривание и расчет параметров кривой допплеровского спектра | Наличие |
|  | Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой | Возможность |
|  | Включение функции «стресс-эхо» в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Функция тканевого допплера для быстрой количественной оценки кинетической активности сердца | Возможность |
|  | Включение функции тканевого допплера в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Программа автоматического расчета толщины комплекса интимы-медиа основанная на анализе радиочастотных сигналов в реальном времени | Возможность |
|  | Точность автоматического расчета толщины комплекса интимы-медиа, мм, не менее | 0,002 |
|  | Включение функции автоматического расчета толщины комплекса интимы-медиа в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера. | Наличие |
|  | Программа исследований с акустическими контрастами с низким и высоким механическим индексом | Возможность |
|  | Включение программы исследований с акустическими контрастами в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера. | Наличие |
|  | Специализированная программа для получения панорамного изображения с возможностью измерений, а также сохранения в стандартных форматах TIFF и AVI и печати | Возможность |
|  | Включение программы панорамного сканирования в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера. | Наличие |
|  | Программа улучшения качества визуализации посредством обработки изображения с помощью адаптивного алгоритма в режиме реального времени, исключающая зернистость и шумовые артефакты изображения | Наличие |
|  | Технология многолучевого сканирования на всех датчиках, позволяющая улучшить качество изображения и избежать акустических теней во время сканирования | Возможность |
|  | Включение технологии многолучевого сканирования в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера. | Наличие |
|  | Функция 3D/4D сканирования в реальном времени, включающая следующие режимы: Томографический режим изображения, объемная реконструкция выбранного участка Режим послойного исследования области интереса Изображение ткани в трех взаимно перпендикулярных плоскостях Точная трехмерная реконструкция участка после послойной разметки | Возможность |
|  | Включение функции 3D/4D сканирования в реальном времени в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Функция «виртуального конвекса» на линейных датчиках | Наличие |
|  | Функция анатомического М-режима | Возможность |
|  | Количество линий развертки в М-режиме, не менее | 2 |
|  | Включение функции анатомического М-режима в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Strain анализ, Strain Rate (количественная оценка сократительной способности миокарда, векторная кардиография в серой шкале) | Возможность |
|  | Включение функции Strain анализ, Strain Rate в демонстрационном режиме на не менее 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Программа автоматического измерения фракции выброса левого желудочка | Возможность |
|  | Включение программы автоматического измерения фракции выброса левого желудочка на не менее 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Программа – калькулятор риска кардиоваскулярных заболеваний на ближайшие 10 лет. | Наличие |
|  | Работа с данными обследований на отдельной рабочей станции с использованием программных приложений УЗ сканера | Наличие |
|  | Одновременное подключение датчиков портативном варианте без использования специализированной тележки, не менее | 3 |
|  | Блок физиологических сигналов с кабелем отведений ЭКГ | Возможность |
|  | Аккумуляторная батарея, обеспечивающая не менее 60 мин. работы сканера | Возможность |
|  | Характеристики монитора: |  |
|  | XVGA LCD – монитор последнего поколения | Наличие |
|  | Диагональ, дюймы, не менее | 15 |
|  | Угол обзора, град, не менее | 170 |
|  | Характеристики консоли клавиатуры |  |
|  | Интерактивные клавиши быстрого доступа | Наличие |
|  | Типы подключаемых датчиков: |  |
|  | Конвексные | Наличие |
|  | Секторные электронные (фазированные) | Наличие |
|  | Линейные | Наличие |
|  | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |
|  | Биплановые | Наличие |
|  | Микроконвексные | Наличие |
|  | Лапароскопические | Наличие |
|  | Интраоперационные | Наличие |
|  | Конвексные 4D (объемного сканирования) | Наличие |
|  | Линейные 4D (объемного сканирования) | Наличие |
|  | Внутриполостные 4D (объемного сканирования) | Наличие |
|  | Мультиплановые чреспищеводные | Наличие |
|  | Мультиплановые чреспищеводные педиатрические | Наличие |
|  | Конвексный датчик: | Наличие |
|  | Число элементов, не менее | 192 |
|  | Диапазон частот, МГц, не уже | 1-8 |
|  | Апертура, мм, не менее | 40 |
|  | Угол обзора, град., не менее | 120 |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее | 314 |
|  | Поддержка спектрального допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
|  | Биопсийная насадка | Возможность |
|  | Микроконвексный датчик: | Наличие |
|  | Число элементов, не менее | 192 |
|  | Диапазон частот, МГц, не уже | 3-9 |
|  | Апертура, мм, не менее | 14 |
|  | Угол обзора, град., не менее | 120 |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее | 157 |
|  | Поддержка спектрального допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
|  | Линейный датчик: | Наличие |
|  | Число элементов, не менее | 192 |
|  | Диапазон частот, МГц, не уже | 4-13 |
|  | Апертура, мм, не менее | 50 |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее | 103 |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
|  | Секторный фазированный датчик: | Наличие |
|  | Активная матрица из композитных материалов | Наличие |
|  | Встроенный температурный контроль | Наличие |
|  | Число элементов, не менее | 1000 |
|  | Диапазон частот, МГц, не уже | 1-4 |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее | 360 |
|  | Изменение поля обзора, градусов, не менее | 90 |
|  | Поддержка спектрального допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка непрерывно-волнового допплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
|  | Архивация изображений: |  |
|  | Кинопамять, количество кадров, не менее | 10 000 |
|  | Объем жесткого диска, Гб, не менее | 120 |
|  | Запись на HD, DVD, USB-накопители | Наличие |
|  | Подключение к сети ETHERNET | Наличие |
|  | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 и выше | Возможность |
|  | Запись клипов и изображений в стандартных форматах (AVI, BMP ). | Наличие |
|  | Измерения в В-режиме: |  |
|  | Площадь | Наличие |
|  | Объем | Наличие |
|  | Угол | Наличие |
|  | Измерения в М-режиме: |  |
|  | Расстояние | Наличие |
|  | Скорость | Наличие |
|  | Временной интервал | Наличие |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |
|  | Измерения в D-режиме: |  |
|  | Линейная скорость | Наличие |
|  | Средняя скорость | Наличие |
|  | Временные интервалы | Наличие |
|  | Индекс резистентности | Наличие |
|  | Пульсационный индекс | Наличие |
|  | Градиент давления | Наличие |
|  | Степень стеноза | Наличие |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |
|  | Пакеты программ измерений: |  |
|  | Радиологический пакет измерений | Наличие |
|  | Расширенный кардиологический пакет измерений | Наличие |
|  | Пакет сосудистых измерений | Наличие |
|  | Система регистрации |  |
|  | Черно-белый медицинский видеопринтер | Наличие |
|  | Лазерный цветной принтер, подключаемый через USB | Возможность |
|  | Размеры и вес |  |
|  | Вес основного блока, кг., не более | 9 |
|  | Размеры в рабочем состоянии, мм, не более | 350x180x490 |
|  | Мобильная тележка | Наличие |
|  | Сумка для переноски | Возможность |
|  | Характеристика электропитания: |  |
|  | Напряжение 220 В/50 Гц | Наличие |
|  | Потребляемая мощность ВА, не более | 600 |
|  | Источник бесперебойного питания | Наличие |
|  | Гарантийные обязательства и обучение: |  |
|  | Гарантийный ремонт с момента монтажа мес., не менее | 12 |